## Hoja1
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Versión 1 24/10/2022
Nombre Comercial del Producto : | pORTAL EXT | Foto del Producto
Nombre Técnico: | EXTENSION DE GUIA DIRIGIBLE HIDROFILICA
Marca: | PHENOX
Modelo, referencia y/o Familia: LO AMPARA EL REGISTRO INVIMA | PORTAL STEERABLE HYDROPHAILIC GUIDEWIRE EXTENSION
Medidas | El alambre de extensión pORTAL EXT tiene un diámetro de 0,36 mm (0,014") y su longitud total es de 115 cm.
Referencia | PORT-14-115-1-EXT
Categoria de producto: | EXTENSION DE GUIAS DIRIGIBLES NEUROLOGICAS
Fabricante y Pais de Origen: | PHENOX GMBH - ALEMANIA
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización: | INVIMA 2020DM-0021781
Fecha de vencimiento Registro Invima | 2030-06-25
Clasificación de Riesgo: | II
Tipo de Dispositivo: | INVASIVO
Vida Util del Producto: | 3 AÑOS
Producto Esteril o Limpio: | ESTERIL
Método de Esterilización | Gas Oxido de Ethileno
Almacenamiento: | Mantener alejado del calor. Guardar en un lugar fresco y seco.
Descripción y caracteristicas del Producto: | El alambre de extensión pORTAL EXT puede extender la guía dirigible con recubrimiento hidrofílico pORTAL hasta una longitud total de 318 cm, a fin de simplificar el intercambio de catéteres sobre el alambre u otros dispositivos quirúrgicos.
Composición: | Consta de un alambre con núcleo de acero inoxidable con un recubrimiento de politetrafluoretileno (PTFE). Un hipotubo de nitinol de 45 mm de largo.
Especificaciones técnicas: | se une al extremo distal del alambre de extensión pORTAL EXT para permitir la conexión con el puerto de extensión proximal de la guía dirigible con recubrimiento hidrofílico pORTAL.
Usos y Aplicaciones: (Incluir Principio de funcionamiento cuando se trate de Equipos) Ejemplo: mecánico, electrónico, etc. | Se usa con el fin de simplificar el intercambio de catéteres sobre el alambre u otros dispositivos quirúrgicos.
Accesorios Incluidos: | N/A
Accesorios Adicionales: | N/A
Tipo de producto: | N/A | ¿Es de datos?
Uso o destino: | N/A | Tipo de material:
Tensión: | N/A